ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| α/α | Είδος (απαραίτητα στα Ελληνικά, αν απαιτείται και σε άλλη γλώσσα) | Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές (μπορούν να επισυνάπτονται σε ξεχωριστό έντυπο με την σειρά αρίθμησης και υπογραφή συντάκτη) | Συντάκτης τεχνικών προδιαγραφών (Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αισθητήρας ηλεκτρομαγνητικής εκπομπής | Επισυνάπτονται | Γεώργιος Γκίζας |
| 2 | Καταγραφικό δεδομένων από αισθητήρες με ασύρματη σύνδεση και λογισμικό λήψης και επεξεργασίας δεδομένων | Επισυνάπτονται | Γεώργιος Γκίζας |
| 3 | Αισθητήρας καθαρής ακτινοβολίας | Επισυνάπτονται | Γεώργιος Γκίζας |
| 4 | Φορητό σύστημα μέτρησης εδαφικής υγρασίας | Επισυνάπτονται | Γεώργιος Γκίζας |
| 5 | Ηλεκτρονικός λυσιμετρικός ζυγός | Επισυνάπτονται | Γεώργιος Γκίζας |
| 6 | Τράπεζα ανακίνησης | Επισυνάπτονται | Γεώργιος Γκίζας |
| 7 | Φορητό αδιάβροχο αγωγιμόμετρο | Επισυνάπτονται | Γεώργιος Γκίζας |
| 8 | Φορητό αδιάβροχο πεχάμετρο | Επισυνάπτονται | Γεώργιος Γκίζας |

Προδιαγραφές επιστημονικών οργάνων για προμήθεια για την υλοποίηση του έργου PoPruRA

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Η POSIDONIA OCEANICA: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (POPRURA)» που χρηματοδοτείται από το INTERREG III 2000-2006 GREECE-ITALY, (Κωδικός έργου: I3101017 Category: D2) είναι απαραίτητη η προμήθεια του εργαστηριακού εξοπλισμού που περιγράφεται στην συνέχεια:

- Αισθητήρας ηλεκτρομαγνητικής εκπομπής

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  - Καναλιών (μηκών κύματος):  460, 510, 560, 610, 660, 710, 760, & 810nm

  - Bandwidths:  10 to 30 nm

  - Μνήμη: τουλάχιστον 64K, 5,461 data points)

  - Σύνδεση με Η/Υ μέσω θύρας RS232

  - Λογισμικό λήψης και επεξεργασίας δεδομένων

- Καταγραφικό δεδομένων από αισθητήρες με ασύρματη σύνδεση και λογισμικό λήψης και επεξεργασίας δεδομένων

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  - Να διαθέτει 15 διαφορικές εισόδους αναλογικού σήματος

  - Να μπορεί να δεχθεί μελλοντικά επέκταση των αναλογικών εισόδων, στο διπλάσιο των αρχικών

  - Να διαθέτει τουλάχιστον δύο κανάλια ψηφιακού σήματος για αισθητήρια παλμικής εξόδου

  - Να μπορεί να δεχθεί μελλοντικά επέκταση των ψηφιακών εισόδων έως τα 17 ψηφιακά κανάλια

  - Η ακρίβεια μέτρησης των τάσεων σε όλη της θερμοκρασιακή περιοχή λειτουργίας να είναι 0.2%

  - Το ρεύμα διέγερσης για τους παραπάνω αισθητήρες να παρέχεται απευθείας από το καταγραφικό

  - Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων, και πληκτρολόγιο για την επιτόπου ένδειξη των μετρήσεων, για διαδικασίες ελέγχου και για διαδικασίες προγραμματισμού

  - Να διαθέτει μνήμη για την καταγραφή 64 χιλιάδων μετρήσεων

  - Να διαθέτει πόρτα RS-232 στην οποία μπορούν να συνδεθούν  άμεσα και χωρίς την χρήση οποιασδήποτε επιπλέον μονάδας, φορητός υπολογιστής, modem OTE, modem κινητής τηλεφωνίας, μετατροπείς RS-232  σε RS-422,485, μετατροπείς serial to LAN, radiomodems, κτλ

  - Να μπορεί να προγραμματιστεί τηλεμετρικά με οποιαδήποτε τρόπο τηλεμετρίας

  - Να μπορεί να στέλνει στο κέντρο ελέγχου τις μετρήσεις των αισθητηρίων σε πραγματικό χρόνο, χωρίς όμως να επηρεάζεται η διαδικασία καταγραφής των μετρήσεων

  - Για κάθε αισθητήρα ο χειριστής να μπορεί να προγραμματίσει ανεξάρτητο χρόνο καταγραφής των μετρήσεων και με συχνότητα στην περιοχή από 5sec έως 24ώρες ανά μέτρηση

  - Πλέον της κύριας πηγής τροφοδοσίας, το καταγραφικό να διαθέτει εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας, η οποία συντηρεί την λήψη και την καταγραφή των μετρήσεων και για διάστημα 2 ημερών, σε περίπτωση βλάβης της κύριας πηγής τροφοδοσίας

  - Λογισμικό για μεταφορά και επεξεργασία δεομένων

- Αισθητήρας καθαρής ακτινοβολίας

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  - Ο αισθητήρας να είναι σχεδιασμένος για μόνιμη και συνεχή χρήση σε συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος

  - Όλοι οι αισθητήρες του οργάνου να προστατεύονται από ημισφαιρικές θόλους με επικάλυψη  τεφλόν που να μην απαιτούν περιοδική αλλαγή.

  - Το αισθητήριο να μην απαιτεί ηλεκτρική τροφοδοσία

  - Να διαθέτει καλώδιο μήκους τουλάχιστον 5 μέτρων

  - Τυπική ευαισθησία 10μV/Wm-2

  - Εύρος μέτρησης +/-2000 W/m2

  - Φασματική περιοχή 0.2μm έως 100μm

  - Θερμοκρασία λειτουργίας –400οC έως +800οC

  - Χρόνος απόκρισης στο 95% λιγότερος από75sec

- Φορητό σύστημα μέτρησης εδαφικής υγρασίας

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  - Να μετράει το ποσοστό κατά όγκο της υγρασίας του εδάφους με ακρίβεια 2%,

  - Να μπορεί να βυθιστεί εξ’ ολοκλήρου στο  έδαφος.

  - To πσοστό υγρασίας κατά όγκο που να μπορεί να μετρήσει ο αισθητήρας να είναι 0 - 1.0 m3 m-3.ή 0-100%

  - Ακρίβεια μέτρησης να είναι το πολύ ±0.02 m3 m-3 μετά από βαθμονόμηση.

  - Το σφάλμα λόγω αλατότητας του εδάφους και για την περιοχή 0 – 250mS/m, να είναι μικρότερο από 0.0001 m3 m-3 ανά 1 mS/m. O αισθητήρας μπορεί να βαθμονομηθεί και για αγωγιμότητες έως 2000mS/m

  - Η Ταχύτητα απόκρισης για 99% αλλαγή της μετρούμενης τιμής να είναι 0.5sec

  - Ο αισθητήρας να επιδέχεται ενταφιασμό σε μεγάλο εύρος ειδών εδάφους ή νερού για μεγάλες χρονικές περιόδους χωρίς να προκληθεί βλάβη ή διάβρωση.

  - Το σύστημα να συνοδεύεται από ηλεκτρονική μονάδα για την λήψη των μετρήσεων, η οποία να είναι ελεγχόμενη από εσωτερικό μικροεπεξεργαστή και διαθέτει ευανάγνωστη ψηφιακή οθόνη.

  - Το σύστημα να διαθέτει kit ανοίγματος οπής και βαλιτσάκι μεταφοράς

- Ηλεκτρονικός λυσιμετρικός ζυγός

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  - Να διαθέτει αυτόματο σύστημα ρύθμισης και ελέγχου της ζύγισης (βαθμονόμησης) με εσωτερικό πρότυπο βάρος.

  - Ανώτερο βάρος ζύγισης : 62.000 g.

  - Επαναληψημότητα : ±1 g.

  - Αναγνωσιμότητα : 1 g.

  - Ακρίβεια : 1 g.

  - Γραμμικότητα : ±1.5 g.

  - Χρόνος απόκρισης : 2 sec.

  - Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος : από 0 έως 400C.

  - Ολίσθηση ευαισθησίας (στην περιοχή από 0 - 300C) : ±4 ppm/0C.

  - Πλάκα ζύγισης ανοξείδωτη από επινικελωμένο ατσάλι διαστάσεων τουλάχιστον 375 χ 250 χιλιοστά.

  - Να διαθέτει έξοδο RS 232 για την σύνδεση και επικοινωνία με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

- Τράπεζα ανακίνησης

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  - Η συσκευή να είναι κατάλληλη για φλάσκες, ποτήρια, δοκιμαστικούς σωλήνες, δισκία Πετρί, κτλ.

  - Να διαθέτει γενικό διακόπτη ON/OFF.

  - Να διαθέτει χρονοδιακόπτη 0 – 60 min.

  - Να διαθέτει ρυθμιζόμενη ταχύτητα ανακίνησης από 40 – 400 rpm.

  - Η κίνηση ανακίνησης του οργάνου να είναι orbital.

  - Οι διαστάσεις της επιφάνειας τοποθέτησης των υλικών να είναι τουλάχιστον  500 Χ 400 mm.

  - Να διαθέτει ρυθμιζόμενης θέσης μεταλλικές μπάρες με επικάλυψη από αντιολισθητικό υλικό για την συγκράτηση των υλικών.

  - Να έχει βάρος ανακίνησης τουλάχιστον 20 κιλά.

- Φορητό αδιάβροχο αγωγιμόμετρο

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  - Περιοχή μέτρησης: 0 – 1999 μS/cm

  - Ακρίβεια: +-1%

  - Θερμοκρασία λειτουργίας: 0-100οC

  - Αριθμός σημείων ρύθμισης: 4

  - Βάρος: μέγιστο 600g

  - Ενέργεια: από μπαταρίες ΑΑΑ ή μετασχηματιστή

  - Δυνατότητας σύνδεσης με Η/Υ μέσω RS232

- Φορητό αδιάβροχο πεχάμετρο

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  - Περιοχή μέτρησης: 0 – 14 pH

  - Ακρίβεια: +-0,01 pH

  - Θερμοκρασία λειτουργίας: 0-100οC

  - Αριθμός σημείων ρύθμισης: 1-3

  - Βάρος: μέγιστο 600g

  - Ενέργεια: από μπαταρίες ΑΑΑ ή μετασχηματιστή

  - Δυνατότητας σύνδεσης με Η/Υ μέσω RS232

Συνοπτικός πίνακας επιστημονικών οργάνων και κόστους:

| α/α | Είδος | Ποσότητα | Τιμή μονάδος με ΦΠΑ (€) | Συνολική Τιμή με ΦΠΑ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αισθητήρας ηλεκτρομαγνητικής εκπομπής | 1 | 6100,00 | 6100,00 |
| 2 | Καταγραφικό δεδομένων από αισθητήρες με ασύρματη σύνδεση και λογισμικό λήψης και επεξεργασίας δεδομένων | 1 | 5200,00 | 5200,00 |
| 3 | Αισθητήρας καθαρής ακτινοβολίας | 2 | 1100,00 | 2200,00 |
| 4 | Φορητό σύστημα μέτρησης εδαφικής υγρασίας | 1 | 1700,00 | 1700,00 |
| 5 | Ηλεκτρονικός λυσιμετρικός ζυγός | 1 | 3000,00 | 3000,00 |
| 6 | Τράπεζα ανακίνησης | 1 | 3000,00 | 3000,00 |
| 7 | Φορητό αδιάβροχο αγωγιμόμετρο | 1 | 800,00 | 800,00 |
| 8 | Φορητό αδιάβροχο πεχάμετρο | 1 | 800,00 | 800,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 9 |  | 22.800,00 |

Ο Επιστημονικός υπεύθυνος

Δρ. Γκίζας Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής